资阳市雁江区妇幼保健院CT室辐射防护改造项目清单

1、 机房辐射防护铅当量由原来2mmpb改造升级为4mmpb
2、 机房尺寸：6500mm（长）*5100mm（宽）*4500mm（高）
3、 [bookmark: _GoBack]辐射防护改造内容：
	序号
	名称
	技术参数、规格型号
	单位
	数量

	1
	不锈钢铅推拉门（1800*2250）
	内部为镀锌钢管50*30*2，全钢骨架，采用厚度为4mm,纯度为99.99％的专用防辐射铅板制作。外观为1.2mm厚201#不锈钢（磨砂面板）
	樘
	1

	2
	不锈钢推拉门门套（1800*2250）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	套
	1

	3
	不锈钢铅平开门
（1000*2100）
	内部为镀锌钢管50*30*2，全钢骨架，采用厚度为4mm,纯度为99.99％的专用防辐射铅板制作。外观为1.2mm厚201#不锈钢（磨砂面板）
	

樘
	

1

	4
	不锈钢平开门门套
（1000*2100）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	套
	1

	5
	铅玻璃（800*1200*20）
	光学铅玻璃牌号：ZF3,气泡杂质：A级，折射率：1.7550，弯曲率：≤0.1％
	片
	1

	6
	铅玻璃窗套（800*1200*40）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	套
	1

	7
	通风口防护罩（600*600）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	套
	1

	

8
	门灯联锁装置
	根据国家标准GBZ130-2020关门灯亮，开门灯灭，包括工作指示灯、行程开关，“射线有害，灯亮勿入”警示字样。防辐射警示标志
	套
	1

	9
	电动系统
	HDL-600,电动门专用机
	套
	1

	10


	顶棚钢构

4500*5900（26.55）
	工字钢100*100*1.8
矩管40*80*4.6
角钢50*50*4.6
工字钢位于中心，矩管间距600

	

㎡
	

33.15

	
11
	墙面硫酸钡板防护
①四面墙体2层钡板
②顶棚2层钡板
	钡板防护安装尺寸：
6500*5100*3200
	㎡
	
110




资阳市雁江区妇幼保健院钼靶机房辐射防护改造项目清单

1、 机房辐射防护铅当量≥2mmpb
2、 机房尺寸：4000mm （长） *3920mm（宽） *4500mm（高）
3、 机房推拉门、平开门、铅玻璃由原来钼靶机房搬迁至新机房安装
4、 机房辐射防护改造项目内容：
	序号
	名称
	技术参数、规格型号
	单位
	数量

	2
	不锈钢推拉门门套（1800*2250）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	套
	1

	3
	不锈钢平开门门套
（1000*2100）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	片
	1

	4
	铅玻璃窗套（800*1000*18）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	套
	1

	5
	通风口防护罩（600*600）
	外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板
	套
	1

	

7
	门灯联锁装置
	根据国家标准GBZ130-2020关门灯亮，开门灯灭，包括工作指示灯、行程开关，“射线有害，灯亮勿入”警示字样。防辐射警示标志
	套
	1

	

9
	墙体钢结构制作、安装
3920*3500



	工字钢100*100*1.8
矩管40*80*4.6
角钢50*50*4.6
工字钢位于中心，矩管间距600

	

㎡
	

13.72

	

10
	顶棚钢构制作、安装
3920*4000


	工字钢100*100*1.8
矩管40*80*4.6
角钢50*50*4.6
工字钢位于中心，矩管间距600

	

㎡
	

15.68

	
11
	硫酸钡板
①三面墙体2层钡板
②顶棚2层钡板
	3920*3200*2
4000*3200
3920*4000
	㎡
	
55

	12
	搬迁及安装费
	
	项
	1
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