资阳市雁江区妇幼保健院CT室辐射防护改造项目清单

- 机房辐射防护铅当量由原来2mmpb改造升级为4mmpb

- 机房尺寸：6500mm（长）*5100mm（宽）*4500mm（高）

- 辐射防护改造内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢铅推拉门（1800*2250） | 内部为镀锌钢管50*30*2，全钢骨架，采用厚度为4mm,纯度为99.99％的专用防辐射铅板制作。外观为1.2mm厚201#不锈钢（磨砂面板） | 樘 | 1 |
| 2 | 不锈钢推拉门门套（1800*2250） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 套 | 1 |
| 3 | 不锈钢铅平开门 （1000*2100） | 内部为镀锌钢管50*30*2，全钢骨架，采用厚度为4mm,纯度为99.99％的专用防辐射铅板制作。外观为1.2mm厚201#不锈钢（磨砂面板） | 樘 | 1 |
| 4 | 不锈钢平开门门套 （1000*2100） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 套 | 1 |
| 5 | 铅玻璃（800*1200*20） | 光学铅玻璃牌号：ZF3,气泡杂质：A级，折射率：1.7550，弯曲率：≤0.1％ | 片 | 1 |
| 6 | 铅玻璃窗套（800*1200*40） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 套 | 1 |
| 7 | 通风口防护罩（600*600） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 套 | 1 |
| 8 | 门灯联锁装置 | 根据国家标准GBZ130-2020关门灯亮，开门灯灭，包括工作指示灯、行程开关，“射线有害，灯亮勿入”警示字样。防辐射警示标志 | 套 | 1 |
| 9 | 电动系统 | HDL-600,电动门专用机 | 套 | 1 |
| 10 | 顶棚钢构 4500*5900（26.55） | 工字钢100*100*1.8 矩管40*80*4.6 角钢50*50*4.6 工字钢位于中心，矩管间距600 | ㎡ | 33.15 |
| 11 | 墙面硫酸钡板防护 ①四面墙体2层钡板 ②顶棚2层钡板 | 钡板防护安装尺寸： 6500*5100*3200 | ㎡ | 110 |

资阳市雁江区妇幼保健院钼靶机房辐射防护改造项目清单

- 机房辐射防护铅当量≥2mmpb

- 机房尺寸：4000mm （长） *3920mm（宽） *4500mm（高）

- 机房推拉门、平开门、铅玻璃由原来钼靶机房搬迁至新机房安装

- 机房辐射防护改造项目内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 不锈钢推拉门门套（1800*2250） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 套 | 1 |
| 3 | 不锈钢平开门门套 （1000*2100） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 片 | 1 |
| 4 | 铅玻璃窗套（800*1000*18） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 套 | 1 |
| 5 | 通风口防护罩（600*600） | 外观为1.2mm厚201#不锈钢材质，内置射线防护铅板 | 套 | 1 |
| 7 | 门灯联锁装置 | 根据国家标准GBZ130-2020关门灯亮，开门灯灭，包括工作指示灯、行程开关，“射线有害，灯亮勿入”警示字样。防辐射警示标志 | 套 | 1 |
| 9 | 墙体钢结构制作、安装 3920*3500 | 工字钢100*100*1.8 矩管40*80*4.6 角钢50*50*4.6 工字钢位于中心，矩管间距600 | ㎡ | 13.72 |
| 10 | 顶棚钢构制作、安装 3920*4000 | 工字钢100*100*1.8 矩管40*80*4.6 角钢50*50*4.6 工字钢位于中心，矩管间距600 | ㎡ | 15.68 |
| 11 | 硫酸钡板 ①三面墙体2层钡板 ②顶棚2层钡板 | 3920*3200*2 4000*3200 3920*4000 | ㎡ | 55 |
| 12 | 搬迁及安装费 |  | 项 | 1 |